| 7 | НПАОП 85.13-1.12-64 | Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій | 01.04.64 | Мінохорони здоров'я СРСР Отменены 28 декабря 1983 г. N 2956а-83 ГГСВ СССР |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Правила устройства и эксплуатации

стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и

зуботехнических лабораторий

Утверждены

Министерством здравоохранения СССР

1 апреля 1964 г. и

постановлением

Президиума ЦК профсоюза

медицинских работников

от 24 апреля 1964 г.

I. Общие положения

1. Настоящие Правила распространяются на все стоматологические поликлиники (в том числе и детские поликлиники), отделения и кабинеты, а также на зуботехнические лаборатории учреждений и учебных заведений независимо от подчиненности.

2. Правила являются обязательными при проектировании и строительстве новых и при эксплуатации существующих стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий; при реконструкции и приспособлении существующих стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий следует максимально придерживаться требований данных Правил.

3. Стоматологические поликлиники, отделения, кабинеты и зуботехнические лаборатории могут быть размещены в типовых или приспособленных помещениях при условии соблюдения настоящих Правил.

Запрещается размещение стоматологических отделений, кабинетов и зуботехнических лаборатории в подвальных помещениях.

Допускается размещать в подвальных сухих помещениях, освещаемых окнами в приямках, следующие помещения: гардеробные и душевые для персонала, складские помещения, вентиляционные камеры.

4. Строительство новых и реконструкция существующих стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий допускаются только при наличии утвержденного проекта, согласованного с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

5. Вновь выстроенные или реконструируемые стоматологические поликлиники, отделения, кабинеты и зуботехнические лаборатории в установленном порядке принимаются в эксплуатацию специальной комиссией при обязательном участии в ней представителей от учреждений санитарно-эпидемиологической службы, технического инспектора Совета профсоюзов и заинтересованных лиц.

Приемка зданий (помещений) оформляется актом указанной комиссии с заключением о возможности их эксплуатации.

Примечания.

а) Устройство и эксплуатация рентгеновских кабинетов в стоматологических поликлиниках (отделениях) должны удовлетворять требованиям «Правил устройства и эксплуатации рентгеновских кабинетов и аппаратов в учреждениях Министерства здравоохранения СССР».

б) Устройство и эксплуатация физиотерапевтических кабинетов в стоматологических поликлиниках должны удовлетворять требованиям «Правил по технике безопасности и санитарии при работе в физиотерапевтических кабинетах», утвержденных Министерством здравоохранения СССР и ЦК профсоюза медицинских работников 20 мая 1959 г.1

в) Устройство и эксплуатация автоклавных должны удовлетворять требованиям «Правил техники безопасности при работе на автоклавах», утвержденных Министерством здравоохранения СССР 24 декабря 1959 г. и ЦК профсоюза медицинских работников 25 декабря 1959 г. 2

г) Устройство производственных, административных, бытовых и других помещений должно удовлетворять требованиям «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий СН 245-63» 3.

д) Устройство и эксплуатация электрооборудования и электросети в стоматологических поликлиниках, отделениях, кабинетах и зуботехнических лабораториях должны удовлетворять действующим Правилам устройства электрических установок.

е) В стоматологических поликлиниках, отделениях, кабинетах и зуботехнических лабораториях должны соблюдаться действующие

Правила пожарной безопасности.

6. Настоящие Правила вводятся в действие с момента их опубликования.

7. Ответственность за выполнение настоящих Правил возлагается на администрацию учреждения и заведующего стоматологическим отделением, кабинетом и зуботехнической лабораторией.

8. Контроль за выполнением Правил осуществляется органами здравоохранения, технической инспекцией Совета профсоюзов и местными комитетами профсоюза.

9. Каждая стоматологическая поликлиника, отделение, кабинет и зуботехническая лаборатория должны иметь экземпляр настоящих Правил.

10. С изданием настоящих Правил «Санитарные правила по профилактике профессиональных отравлений ртутью работников зубоврачебных кабинетов», утвержденные Главной государственной санитарной инспекцией СССР 21 декабря 1956 г., и изменения к ним от 5 августа 1958 г. отменяются.

11. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом) и зуботехнической лабораторией обязан разработать на основании настоящих Правил инструкции по технике безопасности и производственной санитарии по отдельным видам работ и представить их на утверждение руководителю учреждения.

Инструкции должны быть вывешены (в рамках под стеклом) на видном месте каждого участка работ.

12. Помещение для приема детского населения в стоматологической поликлинике должно быть изолировано от помещений для приема взрослых. Для этого должны выделяться специальные помещения с отдельным входам и выходом, гардеробам, ожидальней и санитарным узлом.

13. Обеспечение стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий - медицинским оборудованием осуществляется в соответствии с табелем оснащения стоматологических учреждений.

14. Со всеми вновь поступающими на работу в стоматологические поликлиники, отделения, кабинеты и зуботехнические лаборатории должен проводиться подробный инструктаж по безопасным методам и приемам работы.

1 В настоящее время действуют Правила устройства, эксплуатации и техники безопасности физиотерапевтических отделений (кабинетов), утвержденные Министерством здравоохранения СССР по согласованию с ЦК профсоюза медицинских работников 30 сентября 1970 г. (см. стр. 56).

2 В настоящее время действуют Правила по эксплуатации и технике безопасности при работе на автоклавах, утвержденные Министерством здравоохранения СССР 30 марта 1971 г. и согласованные с ЦК профсоюза медицинских работников 24 марта 1971 г. (см. стр. 178).

3 В настоящее время действуют аналогичные «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН 245-71»,

15. Администрация учреждения обязана своевременно обеспечивать работников стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий спецодеждой, санодеждой и предохранительными приспособлениями в соответствии с нормами, утвержденными приказом министра здравоохранения СССР № 187 от 18 апреля 1962 г.

16. Работникам, занятым приготовлением амальгамы, должны выдаваться халаты с застежками сзади и не имеющие карманов.

17. В помещения, где производится работа с амальгамой, персонал не должен допускаться в обуви, впитывающей влагу.

18. Спецодежда работников, занятых приготовлением амальгамы, должна храниться отдельно от домашней одежды, а также изолированно от спецодежды других сотрудников.

19. Стирка белья, спецодежды и санодежды, загрязненных ртутью, в городских прачечных не допускается. Стирка должна производиться в прачечных учреждений здравоохранения в отдельно выделенном оборудовании или в специально отведенное время. Вынос белья, спецодежды и санодежды на дом для стирки и других целей категорически запрещается.

20. Спецодежда, загрязненная ртутью, перед стиркой обеспыливается, загружается в стиральный барабан и промывается холодной водой в течение 30 мин, после чего промытая спецодежда заливается

- в барабане мыльно-содовым раствором из расчета 4 л на 1 кг одежды;

- стирка производится в течение 30 мин при температуре 70 - 80°;

- простиранная спецодежда промывается в барабане горячей, а затем холодной водой для удаления щелочи;

- промытая спецодежда подвергается обработке в барабане 1 - 2% раствором соляной кислоты в течение 30 мин;

- вторая стирка спецодежды производится щелочным раствором в барабане в течение 20 мин при температуре 70 - 80°;

- промывка спецодежды производится двукратно холодной водой с отжимом центрифугой. Высушенная спецодежда проглаживается горячим способом.

21. При работе, связанной с загрязнением рук амальгамой, мокротой, выделениями из ран, собиранием и переносом плевательниц, химическими средствами, раздражающими кожу рук, а также при уборке персонал должен быть обеспечен резиновыми перчатками.

После работы перчатки обрабатываются кипячением или замачиванием их в 0,5 % активированном растворе хлорамина на 1 ч.

22. В производственных подсобных помещениях стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий всегда должны быть мыло, щетка для мытья рук и полотенце или электрополотенце.

23. В стоматологических поликлиниках, отделениях, кабинетах и зуботехнических лабораториях должны иметься аптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой медицинской помощи и запас дезинфицирующих средств.

II. Требования к помещениям и оборудованию стоматологической поликлиники,

отделения, кабинета и зуботехнической лаборатории и их эксплуатации

24. Набор помещений стоматологических поликлиник и зуботехнических лабораторий определяется их мощностью 1.

Примечание. Стоматологические поликлиники по мощности делятся на 5 категорий в зависимости от количества врачебных должностей:

1 При определении набора помещений и их площадей, предусмотренных в пп. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 36, следует руководствоваться СНиП II - Л. 9—70.

| I категория | свыше 30 до 40 должностей; |
| --- | --- |
| II категория | » 25 » 30 » |
| III категория | » 20 » 25 » |
| IV категория | » 15 » 20 » |
| V категория | » 10 » 15 » |

Стоматологические кабинеты и отделения организуются также в общих поликлиниках (амбулаториях), больницах, санаториях, школах и т. п.

25. Помещение кабинета терапевтической стоматологии при установке в нем одного стоматологического кресла должно иметь площадь 14 м2 и на каждое дополнительное кресло 7 м2.

Для приготовления амальгамы и стерилизации инструментов, лотков и т. п. в кабинете терапевтической стоматологии до 3 кресел должен быть обязательно вытяжной шкаф с механическим побуждением.

В кабинетах (отделениях) с большим числом кресел необходимо выделение изолированного помещения для приготовления амальгамы, стерилизации материала.

Помещение должно быть площадью не менее 8 м2 и иметь вытяжной шкаф.

26. В вытяжном шкафу для приготовления амальгамы пол должен быть из ртутнонепроницаемого материала (винипласт, линолеум) или покрыт нитроэмалевой краской и иметь уклон 1 - 2 см на погонный метр к наклонному желобу, в нижней части которого должно быть отверстие с никелированной металлической трубкой, под которую подставляется эмалированный или фарфоровый сосуд для собирания ртути.

Углы соединения стен, потолка и пола должны быть закругленными.

В вытяжном шкафу должна быть вмонтирована водопроводная раковина с уловителем ртути.

На внутренней стенке вытяжного шкафа должен устанавливаться шкафчик для хранения суточного запаса амальгамы и металлической ртути, ложек и ступок с пестиком для приготовления амальгамы.

Размер рабочего отверстия вытяжного шкафа должен быть не более 30 х 60 см.

В вытяжном шкафу скорость движения воздуха в дверцах при всех открытых створках должна быть не менее 0,7 м/с.

27. В стоматологических поликлиниках І категории и внекатегорийных организуется кабинет хирургической стоматологии на 1 или 2 рабочих места. Такие кабинеты в комплексе должны иметь не менее 5 помещений, в том числе:

- ожидальная для больных из расчета 1,2 м2 на одного больного (4 -больных, одновременно ожидающих приема врача). Допускается устройство общей ожидальной;

- предоперационная площадью не менее 10 м2;

- операционная с одним стоматологическим креслом (столом) площадью не менее 23 м2, а при установке каждого последующего кресла (стола) должно добавляться 7 м2;

- стерилизационная площадью не менее 8 м2;

- комната временного пребывания послеоперационных больных.

В стоматологических поликлиниках II - V категории кабинет хирургической стоматологии должен иметь не менее трех помещений:

- ожидальная для больных (допускается общая);

- комната с вытяжным шкафом площадью не менее 10 м2 для стерилизации инструментов, приготовления материалов, подготовки персонала (мытья рук, переодевания);

- операционная площадью не менее 14 м2 на одно кресло и по 7 м2 на каждое последующее кресло для удаления зубов и выполнения других амбулаторных операций.

В общих поликлиниках, имеющих в штате стоматологического отделения должность врача-хирурга, должны устраиваться самостоятельные хирургические кабинеты.

28. В стоматологических поликлиниках І и ІІ категории организуется кабинет физиотерапии, состоящий из двух помещений:

а) для электро- светолечения;

б) для гидротерапии.

В стоматологических поликлиниках III и IV категории организуется кабинет физиотерапии площадью не менее 12 м2,

29. Отделение ортопедической стоматологии состоит из ортопедической клиники (кабинетов) и зуботехнической лаборатории.

30. Помещение ортопедического кабинета при установке в нем одного стоматологического кресла должно быть площадью 14 м2 и на каждое дополнительное кресло 7 м2.

В ортопедическом кабинете, имеющем более 4 кресел, для стерилизации инструментов, лотков и оттискных (слепочных) ложек необходимо выделять изолированное помещение площадью 7 - 8 м2, снабженное вытяжным шкафом.

В кабинетах до 4 кресел вытяжной шкаф устанавливается в одном из ортопедических кабинетов.

31. Зуботехническая лаборатория должна располагаться (по возможности) рядом с ортопедическим кабинетом.

В зуботехнических лабораториях объем каждого производственного помещения на одного работающего техника должен составлять не менее 13 м3, а площадь помещения не менее 4 м2.

32. Все помещения зуботехнической лаборатории подразделяются на основные, где выполняется основная масса работы по изготовлению зубных протезов, и специальные производственные помещения. В зуботехнической лаборатории в зависимости от количества работающих в ней зубных техников и их производственной программы может быть несколько основных помещений. В каждом основном помещении допускается работа не более 15 зубных техников.

Специальные производственные помещения зуботехнической лаборатории подразделяются на следующие комнаты: гипсовочная, паяльная, полировочная, полимеризационная, литейная, где выполняются работы, загрязняющие воздух и выделяющие вредные газы, пары, копоть и т. д. Эти специальные производственные помещения могут быть общими для всех зубных техников, работающих в лаборатории .

33. Зуботехнические лаборатории поликлиник І и II категории должны иметь следующие помещения:

а) основные – 3 - 4 помещения,

б) гипсовочная,

в) паяльная,

г) полимеризационная,

д) полировочная,

е) литейная.

Зуботехнические лаборатории поликлиник ІІІ и IV категорий должны иметь следующие помещения:

а) основные - 2 помещения,

б) гипсовочная и полимеризационная,

в) паяльная и полировочная,

г) литейная.

Зуботехнические лаборатории поликлиник V категории должны иметь следующие помещения:

а) основное - 1 помещение,

б) специальное производственное помещение (гипсовочная, паяльная, полимеризационная, полировочная),

в) литейная.

Примечание.

Отливка зубных металлических протезов для зуботехнических лабораторий поликлиник любой категории должна быть организована в централизованной литейной (городской, районной и т. п.).

34. В основных помещениях расположение столов зубных техников должно быть обеспечено левым естественным освещением. Возможно двухрядное (островное) расположение столов.

Рабочее место каждого зубного техника в основном помещении должно иметь:

- зуботехнический стол длиной не менее 1 м и шириной 0,7 м;

- электрошлифовальную машину с обязательным местным отсосом пыли;

- подводку газа.

35. В основном помещении зуботехнической лаборатории, где выполняются работы с применением золота, должны оборудоваться несгораемые шкафы (сейфы) для хранения золотых изделий. Сейфы должны встраиваться в стены.

Для работы с золотом, кроме того, должно быть предусмотрено специальное помещение, где производится прием, взвешивание, хранение и выдача золота зубным техникам.

Окна этого помещения должны иметь решетки, а двери обшиваются металлом или также оборудуются металлической решеткой.

36. Помещение литейной должно быть площадью не менее 11 м2. При использовании высокочастотной установки площадь литейной должна быть не менее 24 м2.

К рабочему месту зубного техника в литейной должен быть подведен газ, а при отсутствии газа в лаборатории используются специальные спиртовые горелки.

37. Стены кабинетов терапевтической, хирургической (операционной, предоперационной, перевязочной) и ортопедической стоматологии должны быть гладкими, без щелей.

Все углы и места соединения стен, потолка и пола должны быть закругленными, без карнизов и украшений.

38. Стены кабинетов терапевтической стоматологии оштукатуриваются (кирпичные) или затираются (панельные) с добавлением в раствор 5% серы и окрашиваются на высоту двери алкидностирольными или поливинилацетатными (водоразбавляемые эмульсионные) красками светлых тонов или оклеиваются слоистым пластиком.

Возможна масляная окраска (нитроэмаль). Выше панели покраска производится силикатными или клеевыми красками в белый цвет.

39. Стены кабинетов хирургической стоматологии и стерилизационной облицовываются на высоту не ниже 1,8 м, а операционной — на всю высоту слоистым пластиком, плитками из полихлорвинила, полистирола или глазурованной плиткой.

40. Стены кабинетов ортопедической стоматологии на высоту дверей окрашиваются алкидностирольными или поливинилацетатными красками светлых тонов. Возможна масляная краска (нитроэмаль). Выше панели покраска производится силикатными или клеевыми красками в белый цвет.

41. В зуботехнических лабораториях в основном помещении стены окрашиваются алкидностирольными или поливинилацетатными красками светлых тонов на высоту дверей или облицовываются слоистым пластиком, плитками из полихлорстирола. Как вариант возможна глазурованная плитка или масляная окраска. Выше панели производится силикатная покраска.

В специальных производственных помещениях зуботехнической лаборатории стены на высоту двери облицовываются глазурованной плиткой. Выше облицовки производится силикатная покраска.

42. Пол в кабинетах терапевтической и ортопедической стоматологии должен настилаться рулонным поливинилхлоридным материалом (линолеумом) и не иметь щелей.

Покрытие пола кабинета терапевтической стоматологии вдоль стен должно заходить на стены не менее 5 см и прижиматься плинтусами.

43. Пол в кабинетах хирургической стоматологии настилается рулонным поливинилхлоридным материалом (линолеумом) или керамической плиткой, а в операционной должен быть из полимерцементных мастик или керамической плитки.

44. Пол в зуботехнических лабораториях должен быть:

а) в основных помещениях - из рулонных поливинилхлоридных материалов (линолеум);

б) в производственных помещениях - из полимерцементных мастик или керамических плиток.

45. Потолки в кабинетах терапевтической стоматологии оштукатуриваются с добавлением в штукатурку 5% серы и окрашиваются силикатными или поливинилацетатными красками.

46. Потолки операционных, предоперационных и стерилизационных окрашиваются водостойкими алкидностирольными или масляными красками в белый цвет.

47. Потолки кабинетов ортопедической стоматология окрашиваются силикатными или поливинилацетатными красками в белый цвет.

48. Потолки помещений зуботехнической лаборатории окрашиваются силикатными или клеевыми красками в белый цвет.

49. Двери и окна окрашиваются глифталевыми эмалями или масляной краской в белый цвет. Дверные и оконные приборы должны быть гладкими, легко поддающимися чистке.

50. Стоматологические поликлиники, отделения, кабинеты и зуботехнические лаборатории, как правило, должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением.

51. На подводках воды к универсальным бормашинам следует предусматривать устройство вентилей для отключения подачи воды к установкам.

52. Спуск в канализацию воды, содержащей ртуть, без специальных сифонов запрещается. Очистка сифонов моечных раковин (ванн) от ртути производится один раз в 3 - 4 мес.

53. Сточные воды из гипсовочного помещения перед спуском в общую канализацию должны пройти через специально оборудованный гипсоотстойник.

54. В кабинетах и зуботехнических лабораториях должны быть оборудованы раковины для мытья рук персонала отдельно от раковин, предназначенных для мытья инвентаря и производственных целей.

55. Центральная система отопления должна обеспечивать возможность регулирования подачи тепла в помещения.

Отопительные приборы должны быть устроены и расположены с учетом возможности систематической очистки их поверхностей.

56. При наличии в существующих зданиях стоматологических учреждений местного (печного) отопления печи должны быть оборудованы колосниковыми решетками, топочные отверстия должны выходить в коридор, на полу перед топочным отверстием должен быть укреплен лист из кровельного железа. Применение для растопки печей керосина, бензина и прочих легковоспламеняющихся составов запрещается.

57. Температура воздуха должна поддерживаться в пределах:

а) в кабинетах +20°,

б) в зуботехнических лабораториях:

- в основных помещениях + 18°,

- в производственных помещениях +16°.

58. Стоматологические поликлиники, отделения, кабинеты и зуботехнические лаборатории должны быть обеспечены тазом, а при отсутствии газа - электронагревательными приборами.

59. Стоматологические поликлиники, отделения, кабинеты и зуботехнические лаборатории должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

60. Независимо от наличия приточно-вытяжной вентиляции должны быть:

а) легко открывающиеся фрамуги или форточки во всех помещениях;

б) вытяжные шкафы с механическим побуждением в помещениях:

- для приготовления амальгамы в терапевтическом стоматологическом отделении (кабинетах);

- для стерилизации инструментов, лотков и т. и. в стоматологических хирургических и ортопедических (ортодонтических) отделениях (кабинетах).

Примечание. При суховоздушной стерилизации вытяжной шкаф не требуется;

- для муфельных печей;

- для пайки;

в) местные отсосы пыли в производственных (помещениях зуботехнических лабораторий у каждой полировальной установки и электрошлифовальной машины;

г) вытяжные зонты в производственных помещениях зуботехнических лабораторий над печью центробежного литья, над газовой плитой паяльного помещения, над нагревательными приборами и рабочим столом полимеризационной.

61. Все помещения должны иметь естественное освещение.

62. Кабинеты и основные производственные помещения должны иметь две системы искусственного освещения - общее освещение, отвечающее всем требованиям действующих норм, и рабочее - в виде:

а) специальных рефлекторов для каждого рабочего места в стоматологических и ортопедических (ортодонтических) кабинетах;

б) специальных (желательно бестеневых) рефлекторов для каждого рабочего места врача хирургического отделения (кабинета);

в) местного освещения у каждого рабочего места зубного техника в основном и полировочном помещениях.

63. В стоматологических, хирургических и ортопедических (ортодонтических) кабинетах шкафы и другая рабочая мебель должны быть окрашены нитроэмалевой краской светлых тонов. Рабочие столы должны быть покрыты стеклом или другим материалом, покрытым нитроэмалевой краской или нитролаком.

В стоматологических кабинетах, где производится работа с серебряной и медной амальгамой, шкафы и другая мебель должны устанавливаться на ножках с сохранением свободного пространства не чиже 20 см от уровня пола для облегчения возможности уборки пола под ними. Постоянные рабочие столы могут быть прикреплены на кронштейнах. Столы для работы с ртутью должны быть покрыты ртутнонепроницаемым материалом (стекло, винипласт, линолеум и др.). По краю столов должны быть бортики для предупреждения скатывания ртути на пол. Под рабочей поверхностью столов не должно быть ящиков. Применение мягкой мебели, обитой тканью, не допускается .

64. Приготовление серебряной и медной амальгамы должно проводиться в вытяжном шкафу при включенной вентиляции. Промывание амальгамы производится в ступке под проточной водой. Промывание амальгамы на руке запрещается. Приготовленная амальгама должна храниться в воде в широкогорлой стеклянной или фарфоровой банке с плотно закрывающейся крышкой, куда разрешается отжимать по мере необходимости избыток ртути из амальгамы.

Для лучшей очистки посуды от ртути после промывания хромовой смесью и тщательного ополаскивания ее промывают 2,5% раствором йода в 30% растворе йодистого калия.

65. Хранение ртути допускается только в фарфоровых или стеклянных сосудах с плотно закрывающейся пробкой в специальном отделении вытяжного шкафа в количествах, не превышающих дневного расхода.

При всяком случайном разливании ртути необходимо немедленно ее собрать. Собранную ртуть помещают в сосуд с водой, закрывающийся притертой пробкой.

66. В помещении, где производится работа с амальгамой, не реже 2 раз в год необходимо проводить анализ воздуха на содержание в нем паров ртути, и при обнаружении загрязнения воздуха парами ртути в концентрациях выше предельно допустимой (0,00001 мг/л) тщательно очищать помещение от ртути согласно «Инструкции по устройству и санитарному содержанию помещений, а также мерам личной профилактики при работах с металлической ртутью в лабораториях», утвержденной Всесоюзной Государственной санитарной инспекцией 8 мая 1941 г. № 81-8-7.

67. При отсутствии в зуботехнической лаборатории газа допускается применение:

а) ножных аппаратов для пайки, но с обязательной работой под вытяжным шкафом. При этом категорически запрещается применение этилированного бензина;

б) спиртовых безопасных горелок.

68. Стерилизация перевязочного материала и белья осуществляется в автоклавах в специальных металлических барабанах (биксах).

69. В каждом стоматологическом кабинете должен быть стол, на котором хранится в течение приема весь наличный рабочий инструментарий (лотки, стоматологические инструменты, шприцы, иглы и т. п.) в стерильном состоянии. Смена стерильного белья на стерильном столе должна производиться ежедневно.

70. Инструментарий и лотки, бывшие в употреблении, должны поступать на рабочий стол санитарки.

Инструментарий подвергается тщательной механической обработке - мытье с мылом и содой, а затем загружается в стерилизатор для кипячения.

Содержимое плевательниц сбрасывается в специально оборудованное ведро, имеющее в боковой стенке отверстие со сливной трубкой (для слива жидкости из ведра в канализацию).

Лотки для сплевывания и плевательницы после освобождения от содержимого следует обрабатывать 1- 2 % раствором хлорамина и затем мыть.

Лотки и плевательницы, употребляемые больными при пломбировании зубов серебряной и медной амальгамой, после освобождения от содержимого следует обрабатывать 1 - 1,5 % раствором перманганата калия и через 1 1/2 - 2 ч насухо протирать (использованный - материал сжечь).

Обработка ведер после слива жидкости должна производиться тем же способом, что и плевательниц.

71. В помещениях ожидальной и приемной должны быть установлены эмалированные или фарфоровые плевательницы.

72. В помещениях с плиточными полами (керамические, метлахские и др.) на постоянных рабочих местах должны быть оборудованы деревянные настилы для предохранения ног от охлаждения.

73. В кабинетах терапевтической стоматологии влажная уборка помещений (стен, пола, мебели) должна производиться дважды в день - между сменами и в конце рабочего дня. Кроме ежедневной уборки, 1 раз в неделю их надлежит обрабатывать 0,1 % раствором марганцовокислого калия с добавлением 5 мл концентрированной соляной кислоты на 1 л раствора путем пульверизации или протираний тряпкой, омоченной в этом растворе. Через 1 ч все протирается насухо. Один раз в месяц производится генеральная уборка помещений с промыванием мыльной горячей водой мебели, оконных стекол, рам, подоконников, вытяжных шкафов и т. д. Для уборки помещений должны иметься отдельные щетки, ведра, тряпки, использование которых в других помещениях воспрещается.

Тряпки и щетки должны храниться в плотно закрывающемся шкафу.

74. В помещениях хирургической стоматологии влажная уборка должна производиться 2 раза в день в промежутке между сменами и в конце смены, рабочего дня. В конце рабочего дня должны мыться мебель, нижняя часть стен, подоконники и пол горячей мыльной водой. Один раз в неделю должна производиться генеральная уборка помещений с промывкой мыльной горячей водой мебели, оконных стекол, рам, подоконников и т. д.

75. В кабинетах ортопедической стоматологии влажная уборка должна производиться 2 раза в день - в промежутке между сменами и по окончании рабочего дня. Генеральная уборка должна производиться один раз в месяц.

76. Уборка в зуботехнической лаборатории должна производиться не менее 2 раз в день - по окончании работы и днем по мере надобности.

77. Запрещается персоналу принимать пищу в помещениях, где производится работа с ртутью и ртутной амальгамой.

---------------------------------------------------------